欧美克 DS-1000 动态图像仪

产品介绍：

DS-1000动态图像仪是珠海欧美克仪器有限公司与马尔文帕纳科公司（Malvern Panalytical）合作开发的一款新型动态在线颗粒图像分析仪器。该仪器既可以作为独立的动态图像仪使用，亦可作为图像附件连接激光粒度分析仪使用。

DS-1000采用专利的无透镜成像技术，观测粒度范围广(1.4~1400m)，可实时测量包括粒度、圆度和长径比分布等颗粒形态数据。它使用创新的“分散指数”指标量化样品的分散状况，并提供独到的异常粒子自动监测功能。结合颗粒的形态数据，DS-1000提供了一种简便有效的粉体颗粒质量控制新方法。当连接激光粒度仪使用时，DS-1000则不仅提供额外的颗粒形态数据，而且能够帮助用户更快地找到最佳测试条件，提高测试结果准确性。

工作原理：

DS-1000是采用湿法进样的动态图像仪，当与循环进样器相连接后，分散样品会在仪器和进样器中循环流动。DS-1000中最重要的部分是设计精密的样品窗口、成像装置和图像处理技术。当分散样品流经样品窗时，仪器可以实时获取样品的图像并即时输出样品的粒度和粒形信息。由于使用无透镜技术，使用本仪器时不需要事先进行对中、聚焦或校正。

DS-1000采用专利的动态背景处理算法和图像处理算法，结合无透镜技术，实现了动态和在线颗粒图像分析。

小官：本处建议使用欧美克版软件高分辨截图- 找个合适的样品视场。

用途：

DS-1000是一种新型、性价比极高的动态图像仪，可对粉体样品进行粒径粒形分析。它既可作为图像仪独立使用，亦可作为附件跟激光粒度仪串联使用。

本仪器实时测量颗粒形态，并具备独树一帜的异常粒子自动检测功能，特别适合那些对大颗粒或颗粒团聚有严格控制的应用。当与激光粒度仪连接起来使用时，因能提供独立的粒形数据，可以与激光衍射数据结合起来形成一个较完整的综合质量控制手段。

DS-1000提供“分散指数”这一参数量化样品的分散状况，从而帮助用户判断搅拌、超声、表面活性剂和稳定剂等分散条件是否合适。跟激光粒度仪联用时，这一功能可以帮助用户最快地优化测试条件，获得准确数据。

测试粒径和粒形

在仪器测量范围内，DS-1000提供独立的粒度分析报告和图像分析报告，包含常用的粒度、圆度和长径比分布等颗粒形态数据。

自动检测异常颗粒

通过使用专利的算法，DS-1000能够实现异常颗粒的自动检测。当有大颗粒，团聚物或杂质颗粒经过样品窗时，它们会被仪器自动捕获。除现场图像外，这些异常颗粒的其大小、分布和形状等结果会一并被记录。

快速优化测试条件

激光粒度仪测试中，颗粒样品能否充分分散会直接影响测试结果的准确性。使用DS-1000联机工作后，通过对分散颗粒大小和形状实时图像的观察，如样品的团聚、解聚或溶解等，用户会较为直观地判断当前测试条件是否正确。除此以外，DS-1000更独家提供“分散指数”这一量化参数实时评估样品分散状态的变化，这可以帮助用户更快地找到最佳测试条件。

性能特点：

【使用方便】

体积小安装方便，可单独与进样器相连，又可以同时跟激光粒度仪和进样器连接。它使用无透镜动态成像技术，常规操作期间无需用户对焦或校准。

【软件功能丰富，优化用户体验】

DS-1000的软件界面设计直观简便，提供图像捕获和数据分析选项。测量间持续显示和分析图像，可选择手动或按照事件自动保存图像和结果。软件通过分散指数趋势图监控分散状态，便于调整和优化测试条件，同时具备独到的异常颗粒的自动捕获功能。

【轻松维护和清洁】

DS-1000设计为兼容水质和多种有机分散剂，使用期间仅需最低限度的维护。当与激光粒度仪联用时，因可利用激光粒度仪本身的清洁流程一并清洗样品窗口和管路，故而在常规运行期间不再需要另外的清洗。 如果发现样品窗口有污染，可轻松打开窗口清洗。

*：此处包含延伸率以及圆度分类输出功能。

技术参数：

1、测量系统

| 粒度范围（可测量的） | 9-1000μm * |
| --- | --- |
| 粒度范围（可观测的） | 1.4-1400μm *（样品窗宽度 1500 μm） |
| 像素尺寸: | 1.4μm x 1.4μm |
| 通过标准 | 设计符合 RoHS和 WEEE |
|  | 符合CE/FCC/ICE5-003/VCCI |
|  | * 取决于样品和分散剂 |

2、常规规格

| 尺寸： | 200mm x 160mm x 218mm（长x宽x高） |
| --- | --- |
| 重量: | 6kg |
| 电源功率: | 100-240V AC 50/60Hz <1A |
| 电源电压: | 100-240V, 50-60Hz |
| 能耗: | <6W |
| 储存温度范围: | -40°C 至 +50°C |
| 使用温度范围: | +10°C 至 +35°C |
| 湿度: | 10% 至80%（31°C）/ 50%（40°C），无冷凝 |

3. 系统配置要求

| 计算机配置: | Intel Core i5 处理器，4GB内存，500GB容量硬盘，1024 × 768 分辨率显示屏，CD-ROM 或 DVD +/-RW 驱动及以上 |
| --- | --- |
| USB接口: | 1 个USB 2.0 接口和1个 USB 3.0接口， |
| 操作系统: | Windows 7(32/64位) 或 Windows 10(64位) |
| 使用温度范围: | +10°C 至 +35°C |